| AGH WEAIiIB |  | Pomiary Biomedyczne i Technologiczne - laboratorium | Semestr letni 2025/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| MTM | Ćwiczenie 3 | fotopletyzmografia | Data wykonania 27.05.2026r. |
| semestr IV |  | Sprawozdanie | Zaliczenie |
| Grupa 4 (pon. 15:45-18:00) | Zespół B | Maksymilian Woźniczka Mivhał Wojna |  |

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z dwiema nieinwazyjnymi metodami pomiaru parametrów układu krążenia: fotopletyzmografią i pulsoksymetrią. Badanie pozwala na obserwację zmiany objętości naczyń krwionośnych oraz zbadanie wpływu wysiłku fizycznego na tętno.

W pierwszej fazie ćwiczenia dokonano kalibracji toru pomiarowego za pomocą modułu KL-75006 i stacji bazowej KL-72001. Podłączono generator sygnałowy i oscyloskop w celu wyznaczenia charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych filtrów (górnoprzepustowych i dolnoprzepustowego) poprzez przesuwanie odpowiednich zworek na płytce i zmianę częstotliwości wejściowej. Następnie zweryfikowano działanie poszczególnych układów formujących sygnał (wzmacniaczy, modułu różniczkującego, komparatora oraz multiwibratora monostabilnego). Na koniec podłączono czujnik fotopletyzmograficzny na palec pacjenta, z którego zebrano sygnał fotopletyzmograficzny. Równolegle zastosowano pulsoksymetr. Wykonano pomiary tętna pacjenta w spoczynku, a następnie po wykonaniu krótkiego wysiłku fizycznego (przysiadów), aby zaobserwować zmiany w pracy układu krążenia.

### A. Charakterystyka filtra górnoprzepustowego (Pozycja 1 Hz)

| Częstotliwość f [Hz] | Wejście Ui [V] | Wyjście Uout [V] | Wzmocnienie Kv [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.00 | 1.02 | 1.62 | 4.02 |
| 10.00 | 1.01 | 1.62 | 4.10 |
| 3.00 | 1.01 | 1.60 | 4.00 |
| 2.00 | 1.02 | 1.56 | 3.69 |
| 1.10 | 1.02 | 1.22 | 1.56 |
| 1.00 | 1.01 | 1.10 | 0.74 |
| 0.90 | 1.02 | 0.98 | -0.35 |
| 0.80 | 1.02 | 0.84 | -1.69 |
| 0.50 | 1.01 | 0.40 | -8.05 |
| 0.10 | 1.02 | 0.03 | -30.63 |

Wyznaczona z wykresu częstotliwość graniczna f_c (spadek o 3 dB od maksymalnego wzmocnienia wynoszącego ok. 4 dB, czyli spadek do poziomu 1 dB) znajduje się w pobliżu wartości 1 Hz (zmierzone 1.1 Hz daje Kv = 1.56 dB, a 1.0 Hz daje Kv = 0.74 dB). Wartość wyznaczona praktycznie pokrywa się z wartością nominalną filtra wynoszącą 1 Hz.

### A. Charakterystyka filtra górnoprzepustowego (Pozycja 0.3 Hz)

| Częstotliwość f [Hz] | Wejście Ui [V] | Wyjście Uout [V] | Wzmocnienie Kv [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.00 | 1.01 | 1.62 | 4.10 |
| 10.00 | 1.02 | 1.62 | 4.02 |
| 3.00 | 1.02 | 1.62 | 4.02 |
| 2.00 | 1.02 | 1.62 | 4.02 |
| 1.10 | 1.02 | 1.60 | 3.91 |
| 1.00 | 1.01 | 1.60 | 4.00 |
| 0.90 | 1.01 | 1.58 | 3.89 |
| 0.80 | 1.01 | 1.58 | 3.89 |
| 0.50 | 1.01 | 1.46 | 3.20 |
| 0.10 | 1.01 | 0.16 | -16.00 |

Charakterystyka jest bardziej płaska dla niskich częstotliwości, a spadek napięcia jest zauważalny dopiero poniżej 0.5 Hz (częstotliwość nominalna wynosi 0.3 Hz). Tłumienie przy 0.1 Hz wynosi już -16 dB, co potwierdza prawidłowe odcinanie składowej stałej i bardzo wolnych zakłóceń pletyzmogramu (np. związanych z oddychaniem).

### B. Charakterystyka wzmacniacza na wyjściu filtra górnoprzepustowego

| Ustawienie | Wejście Ui [V] | Wyjście Uout [V] | Zmierzone wzmocnienie Kv [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| x50 | 0.11 | 5.12 | 33.36 |
| x100 | 0.11 | 9.68 | 38.89 |

Zmiana ustawienia zworki powoduje prawidłowe zwiększenie wzmocnienia. Dla pozycji x50 uzyskano rzeczywiste wzmocnienie napięciowe rzędu Ku = 5.12/0.11 = 46.5 V/V. Dla pozycji x100 uzyskano Ku = 9.68/0.11 = 88.0 V/V. Wartości mierzone są bardzo bliskie wartościom nominalnym.

### C. Charakterystyka filtra dolnoprzepustowego 4. rzędu

| Częstotliwość f [Hz] | Wejście Ui [V] | Wyjście Uout [V] | Wzmocnienie Kv [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.02 | 2.74 | 8.58 |
| 5.00 | 1.01 | 2.74 | 8.67 |
| 10.00 | 1.02 | 2.74 | 8.58 |
| 30.00 | 1.01 | 2.66 | 8.41 |
| 35.00 | 1.01 | 2.46 | 7.73 |
| 40.00 | 1.01 | 2.06 | 6.19 |
| 45.00 | 1.01 | 1.60 | 4.00 |
| 50.00 | 1.01 | 1.12 | 0.90 |
| 100.00 | 1.01 | 0.09 | -21.00 |

Maksymalne wzmocnienie w paśmie przepustowym to ok. 8.6 dB. Poziom -3 dB wypada zatem przy wzmocnieniu ok. 5.6 dB. Z tabeli i wykresu wynika, że taki spadek następuje w okolicy częstotliwości 42 Hz (40 Hz = 6.19 dB; 45 Hz = 4.0 dB). Potwierdza to zgodność z nominalną częstotliwością odcięcia filtru LPF (40 Hz).

### D. Moduł różniczkujący

Zadaniem układu różniczkującego jest przekształcenie szybkich zmian sygnału (zboczy) na wąskie szpilki napięciowe. Odpowiada to matematycznej operacji różniczkowania po czasie. Na powyższym oscylogramie widać, że w momencie gwałtownego zbocza narastającego i opadającego sygnału wejściowego, układ generuje charakterystyczne „piki”. W fotopletyzmografie stosuje się go w celu wyostrzenia maksimum fali pletyzmograficznej.

### E. Wzmacniacz na wyjściu modułu różniczkującego

| Ustawienie potencjometru | Napięcie wyjściowe [V] |
| --- | --- |
| lewo | 0.02 |
| prawo | 1.00 |

Oscylogram oraz dane tabelaryczne potwierdzają działanie wzmacniacza różniczkującego z regulowanym wzmocnieniem, co umożliwia odpowiednie przeskalowanie pików przed ich podaniem na komparator.

### F. Komparator

Analiza: Z danych w pliku pomiarowym wyznaczono napięcie progowe Vth = 100 mV (0.1 V). Komparator działa jako progowy detektor przejścia. Sygnał różniczkowany, który przekracza próg na wejściu, wywołuje natychmiastową zmianę stanu wyjścia układu, uodparniając tor pomiarowy na niskonapięciowe szumy.

### G. Multiwibrator monostabilny

Moduł generuje na wyjściu pojedynczy impuls prostokątny za każdym razem, gdy na jego wejście trafi sygnał z komparatora. Zmiana ustawień potencjometru (regulacja oporu) wpływa na zmianę stałej czasowej T=RC. Zgodnie ze wzorem, zwiększenie rezystancji odpowiednio wydłuża czas trwania impulsu po stronie wyjściowej (co wyraźnie widać po porównaniu rysunku G.1 z G.2). Cel: Stosuje się to do ustalenia czasu trwania „martwej strefy” zliczania – co zapobiega zliczaniu jednego podwójnego echa skurczu dwukrotnie.

## b. Badanie fotopletyzmograficzne i pulsoksymetryczne pacjenta

| Stan | HR - Pulsoksymetr [bpm] | HR - Fotopletyzmogram [bpm] |
| --- | --- | --- |
| W spoczynku | 96 | 96 |
| Po wysiłku | 132 | 133 |

PPG Spoczynek:

1. Wpływ wysiłku fizycznego na sygnał PPG: Po wystąpieniu wysiłku fizycznego zauważalny był znaczny wzrost częstotliwości skurczów serca na fotopletyzmogramie. Na oscylogramach odzwierciedla to wyraźne skrócenie się okresu (odstępu między pikami skurczowymi). Jednocześnie na skutek pracy układu współczulnego i skurczu naczyń na obwodzie palca, ulega również zmianie stała amplituda objętościowa pulsującej krwi (obniżenie fali pulsu PPG).

2. Porównanie fotopletyzmografii i pulsoksymetrii (HR): Odczyty wyliczone z oscyloskopu były zbliżone do odczytów wskazywanych bezpośrednio przez komercyjny pulsoksymetr (w spoczynku 96 bpm). Różnice wynikają z odmiennych algorytmów estymacji: pulsoksymetr mierzy uśrednioną częstość akcji z okna czasowego (kilka sekund), by wygładzić drobne niestabilności, podczas gdy z manualnego wyliczenia HR = 60/T opartego o oscylogramy pobieramy najczęściej tylko dystans między dwoma pojedynczymi skurczami (który to podlega chwilowej naturalnej zmienności rytmu zatokowego, tzv. HRV).

3. Różnice fizykalne obu metod: Obie techniki są metodami optycznymi i nieinwazyjnymi. Fotopletyzmografia używa zazwyczaj jednego, szerokopasmowego emitera (np. podczerwieni) oraz detektora i bada jedynie relatywną zmianę w pochłanianiu światła podczas pulsowania naczyń (przydatna do oceny fali tętna, np. HR). Pulsoksymetria z kolei analizuje absorpcję dla dwóch odrębnych długości fal światła jednocześnie (czerwonej - ok. 660 nm, oraz podczerwonej - ok. 940 nm), wykorzystując różne współczynniki absorpcji światła dla hemoglobiny utlenowanej (oksyhemoglobiny) oraz odtlenowanej (deoksyhemoglobiny). Pozwala to, prócz częstości akcji serca, numerycznie wyznaczyć procentowe wysycenie tlenem krwi tętniczej (SpO2).